### Приложение 15

### к Правилам организации

### и проведения закупа

### лекарственных средств,

### медицинских изделий

### и специализированных

### лечебных продуктов в рамках

### гарантированного объема

### бесплатной медицинской помощи,

### дополнительного объема

### медицинской помощи для лиц,

### содержащихся в следственных

### изоляторах и учреждениях

### уголовно-исполнительной

### (пенитенциарной)

### системы, за счет бюджетных

### средств и (или) в системе

### обязательного социального

### медицинского страхования,

### фармацевтических услуг

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать для пациента с 2 электромоторами, c принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать для пациента с 2 электромоторами c принадлежностями. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Платформа матрацная 4-х секционная (ложе). | Ложе кровати состоит из съемных 4 х секций, из них 3 секции подвижные: Спинная секция – подвижна Тазовая секция – не подвижна Бедренная секция - подвижна Ножная секция – подвижна Секции кровати состоят из акрилонитрилбутодиенпластика толщиной 3 мм, которые устойчивы к мытью и дезинфекции. На каждой секции кровати расположены фиксаторы для удержания матраса от соскальзывания. В углах головной и ножной секции кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Параметры секций ложа: Длина спинной секции - 70 (+/- 2) см Тазовая секция 32 (+/- 2) см Бедренная секция 31 (+/- 2) см Ножная секция 62 (+/- 2) см Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать обладает встроенной функцией увеличения длины ложа на 12 см. | 1 шт |
|  |  | 2 | Двигатель линейный с приводом регулировки наклона секции ложа. | Мощный и надежный электропривод, позволяет плавно и бесшумно регулировать углы наклона спинной, бедренной и ножной секций. Режим наклона плавный – бесступенчатый, бесшумный. | 2 шт. |
|  |  | 3 | «Ножничный подъемник» | Расположен между рамой и матрасной платформой (ложе) с двух сторон кровати, является неотъемлемой частью конструкции. Сделан из стали и покрыт электростатической анти порошковой краской, подверженной тепловой обработке при температуре 200° для защиты от ржавления и внешних воздействий. Функциональные особенности механизма «ножничный подъемник»: Для обеспечения максимального комфорта пациента и упрощает действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Для обеспечения максимальной рабочей нагрузки на кровать до 250 кг. Для положения «Кардиологическое кресло» Для углов наклона подвижных секций кровати. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Каркас металлический | Рама кровати сделана из стального профиля с нанесением электростатической антипорошковой краской, подверженной тепловой обработке при температуре 200° для защиты от ржавления и внешних воздействий. Рама кровати установлена на 4 антистатических колеса. На раме кровати закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения по 2 с каждой стороны и торцевые. Нижняя часть рамы закрыта колпаком из АВS пластика. Высота между рамой и землей 16 (+/- ) см, что дает возможность эффективного использования С-образных и рентген устройств. Положение Тренделенбурга 12° (механический). Кровать имеет функцию наклона, выполняется механически, благодаря системе пружин. Наружные габариты без удлинения Длина кровати: 220 см; Ширина кровати: 104 см; | 1 шт. |
|  |  | 5 | Боковые ограждения | По обе стороны на раме кровати закреплены опускаемые боковые ограждения из ABS пластика, для максимальной безопасности пациента, которые легко снимаются и прикрепляются без использования каких-либо инструментов. Требования к боковым ограждениям: Монолитные боковые ограждения реанимационного типа, опускаются вверх и вниз, благодаря механизму с газовой пружиной и с системой запирания. Раздельные боковые ограждения изготовлены из цельнолитого акрилонитрилбутодиенпластика (ABS пластика). Высота боковых ограждений над уровнем ложа 38 см. | 4 шт |
|  |  | 6 | Торцовые ограждения | Кровать имеет съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого акрилонитрилбутодиенпластика, при этом конструкция легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон. При снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Торцы устанавливаются на кровать, путем опускания двух штативов, расположенных на нижней кромке спинок в специальные отверстия на раме кровати и фиксируются поворотными зажимами. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Роликовые бамперы | Роликовые бамперы расположены в углах по периметру кровати. Угловые бамперы выполнены из ABS пластика и не оставляют следов на поверхности стен и дверей медицинских учреждений. Имеют отличительно зеленый цвет. Функциональные особенности: Предназначены для защиты кровати от ударов и повреждений. Предотвращает нарушения геометрии каркаса. Защищают поверхности стен и дверей медицинских учреждений от случайных ударов при транспортировки кровати | 4 шт. |
|  |  | Управление |  |  |  |
|  |  | 8 | Ручной пульт управления | Ручной пульт входит в стандартный комплект поставки кровати. Место размещения ручного пульта на кровати зависит от состояния пациента и оснащен кронштейном для крепления на боковые ограждения Функциональные требования к ручным пультам управления: Регулировки спиной секции Регулировки бедренной и ножной секции, одновременно. Регулировка ножной секции. Медицинский персонал должен принять решение о том, позволяет ли состояние пациента самостоятельно регулировать положение кровати. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель питания. | Подключает кровать к электросети переменного тока: 240 В и частотой 50/60 Гц. Возможна установка не более 1шт | 1 шт |
|  |  | Ходовая часть |  |  |  |
|  |  | 10 | Рама ходовой части. | Ходовая часть состоит из рамы, колес на металлическом каркасе с пластиковым кожухом, с колесными опорами и механизмом управления блокировкой колес. Устойчивая ходовая база с 4-мя колесами делает возможным управление кроватью одним лицом. | 1 шт |
|  |  | 11 | Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом. | Колеса, самоцентрирующиеся и поворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна на 360° легко, без люфтов и заеданий. Диаметр 125 мм. Материал колес пластик с ободом из антистатической резины. Индивидуальный педальный тормоз на 2 колесах. | 4 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 12 | Матрас во влагостойком чехле | Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашних условиях, согласно риску возникновения пролежней пациента. Общие требования: Наполнитель матраса - из «холодного» пенополеуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле. Матрас приспосабливается к форме тела человека. При этом давление на тело распределяется равномерно, сводя к минимуму избыточное давление на отдельные области тела. Размеры матраса: Длина: 1950 мм. Ширина: 900 мм. Матрас состоит не меньше, чем из 18 секций, что способствует правильному кровообращению пациента. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Стойка инфузионная встраиваемая, хромированная, с 4- мя пластиковыми крючками. | Устанавливается во втулки по торцевым углам кровати. Имеет 4 крючка для подвешивания Максимальная нагрузка на один крюк – 2 кг. Необходимо убедиться, что нагрузка на инфузионную стойку и на крюки не превышается. Максимальная нагрузка на инфузионную стойку — 20 кг. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 230 В (±10%) / 50 - 60 Гц |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней. DDP клиент КГП на ПХВ «Больница скорой медицинской помощи» Управление здравоохранения области Абай, город Семей, улица Мичурина 140А. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |